Научно-исследовательский центр фармакотерапии (НИЦФ)

Набор дисков  для определения чувствительности энтеробактерий - возбудителей внекишечных инфекций

к противомикробным лекарственным средствам

(№ 011201)

Критерии интерпретации результатов определения антибиотикочувствительности: пограничные значения диаметров зон задержки роста.

| № п/п | Наименование дисков с препаратами | Содержание препарата в диске, мкг | Среда* | Диаметры зон для культур, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Устой- чивых | Промежу- точных | Чувстви- тельных |
| 1 | Ампициллин | 10 | 1 2 | ≤13 ≤12 | 14-16 13-16 | ≥17 ≥17 |
| 2 | Ампициллин/ сульбактам | 10/10 | 1 | ≤11 | 12-14 | ≥15 |
| 3 | Амоксициллин/ клавуланат | 20/10 | 1 | ≤13 | 14-17 | ≥18 |
| 4 | Цефотаксим | 30 | 1,2 | ≤14 | 15-22 | ≥23 |
| 5 | Цефтриаксон | 30 | 1 2 | ≤13 ≤14 | 14-20 15-20 | ≥21 ≥21 |
| 6 | Цефтазидим | 30 | 1 | ≤14 | 15-17 | ≥18 |
| 7 | Гентамицин | 10 | 1 2 | ≤12 ≤14 | 13-14 15-16 | ≥15 ≥17 |
| 8 | Ципрофлоксацин | 5 | 1,2 | ≤15 | 16-20 | ≥21 |

Примечание.
*Используемая среда:
1 - на среде Мюллера-Хинтон согласно "Методические указания по определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам", МУК 4.2.1890-04 Минздрава России, 2004 г.
2 - на среде АГВ согласно "Микробиологический мониторинг и эпидемиологический анализ антибиотикорезистентности микроорганизмов с использованием компьютерной программы WHONET" (методические рекомендации), Санкт-Петербург, 2005 г.

Комментарии (согласно "Методические указания по определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам", МУК 4.2.1980-04 Минздрава России, 2004 г.):

- Ампициллин. Является типовым представителем подгруппы аминопенициллинов. Полученные результаты можно полностью экстраполировать на амоксициллин. Включение ампициллина в набор для тестирования энтеробактерий объясняется не столько клиническим значением этого антибиотика, сколько важностью оценки фенотипа исследуемого микроорганизма и внутреннего контроля качества.

- Ингибиторозащищенные аминопенициллины. Амоксицилин/клавуланат и ампициллин/сульбактам во многом сходны по своим антибактериальным свойствам. В то же время необходимо иметь в виду, что клавуланат является более эффективным ингибитором бета-лактамаз. Возможны отдельные случаи сохранения чувствительности к амоксициллину/клавуланату при устойчивости к ампициллину/сульбактаму.

- Цефотаксим, цефтриаксон. Оба цефалоспорина практически идентичны по своим антибактериальным свойствам. Результаты оценки чувствительности к ним необходимо оценивать, учитывая возможную продукцию микроорганизмами бета-лактамаз расширенного спектра (БЛРС). При подтверждении продукции БЛРС все цефалоспорины необходимо рассматривать как клинически недостаточно эффективные.

- Цефтазидим. Антибиотик не рекомендуется для лечения инфекций, вызываемых Enterobacteriaceae. Однако поскольку цефтазидим высоко чувствителен к действию большинства БЛРС, то он может служить маркером продукции этих ферментов исследуемым микроорганизмом.

- Гентамицин. Результаты, полученные при оценке чувствительности к гентамицину, нельзя экстраполировать на другие аминогликозиды.

- Фторхинолоны. Применительно к энтеробактериям существенных различий в уровне антибактериальной активности между ципрофлоксацином, офлоксацином, пефлоксацином, а также новыми "антипневмококковыми" фторхинолонами нет. Между ними наблюдается практически полная перекрестная резистентность. Выбор конкретного фторхинолона для лечения должен основываться на местных условиях.

- При выявлении штамма, подозрительного на продукцию БЛРС, рекомендуется провести подтверждающий тест с использованием "Набора дисков для определения продукции энтеробактериями бета-лактамаз расширенного спектра (БЛРС) методом двойных дисков". В случае выявления или подозрения на продукцию БЛРС необходимо информировать лечащих врачей о высокой вероятности клинической неэффективности терапии пенициллинами и цефалоспоринами I - IV поколений, независимо от конкретных результатов определения чувствительности.

По всем методическим вопросам, возникшим при работе с дисками, просим

обращаться по телефону/ факсу: (812) 327-55-81, 320-71-38.