# Научно-исследовательский центр фармакотерапии (НИЦФ)

# Набор дисков для определения                                                                                чувствительности пневмококков - возбудителей инфекций дыхательных путей к противомикробным                 лекарственным средствам

# (№ 011218)

Критерии интерпретации результатов определения антибиотикочувствительности: пограничные значения диаметров зон задержки роста.

| № п/п | Наименование дисков с препаратами | Содержание препарата в диске, мкг | Среда* | Диаметры зон для культур, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Устой- чивых | Промежу- точных | Чувстви- тельных |
| 1 | Оксациллин | 1 | 1 | - | - | ≥20 |
| 2 | Эритромицин | 15 | 1 | ≤15 | 16 - 20 | ≥21 |
| 3 | Клиндамицин | 2 | 1 | ≤15 | 16 - 18 | ≥19 |
| 4 | Левофлоксацин | 5 | 1 | ≤13 | 14 - 16 | ≥17 |
| 5 | Ванкомицин | 30 | 1 | - | - | ≥17 |
| 6 | Спарфлоксацин | 5 | 1 | ≤15 | 16 - 18 | ≥19 |
| 7 | Триметоприм/ сульфаметоксазол (ко-тримоксазол) | 1.25/23.75 | 1 | ≤15 | 16 - 18 | ≥19 |
| 8 | Рифампицин | 5 | 1 | ≤16 | 17 - 18 | ≥19 |
| 9 | Тетрациклин | 30 | 1 | ≤18 | 19 - 22 | ≥23 |
| 10 | Левомицетин | 30 | 1 | ≤20 | - | ≥21 |

Примечание.
*Используемая среда:
1 - на среде Мюллера-Хинтон, обогащенной 5% дефибринированной бараньей кровью согласно "Методические указания по определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам", МУК 4.2.1890-04 Минздрава России, 2004 г.

Комментарии (согласно "Методические указания по определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам", МУК 4.2.1980-04 Минздрава России, 2004 г.):

- Оксациллин. Бета-лактамные антибиотики являются препаратами выбора для терапии пневмококковых инфекций. Однако определение чувствительности к бета-лактамным антибиотикам (пенициллину, аминопенициллинам, цефалоспоринам и карбапенемам) невозможно с помощью диско-диффузионого метода. Поэтому определение чувствительности пневмококков к этим препаратам проводят методом скрининга с использованием дисков с оксациллином. Это позволяет разделить исследуемые микроорганизмы на группу чувствительных штаммов и группу, в которую входит часть чувствительных, а также умеренно-резистентных и резистентных штаммов пневмококков. Для второй группы необходимо определение МПК к пенициллину и другим бета-лактамным антибиотикам методом разведений в бульоне или с помощью Е-теста.

- Макролиды и линкозамиды. В практических целях для характеристики чувствительности пневмококков к препаратам данных групп достаточно оценить чувствительность к эритромицину и клиндамицину, что позволяет дифференцировать два основных фенотипа: а) устойчивость к эритромицину и клиндамицину свидетельствует о перекрестной устойчивости ко всем макролидам и линкозамидам; б) устойчивость к эритромицину при сокращении чувствительности к клиндамицину свидетельствует о чувствительности к 16-членным макролидам.

- Фторхинолоны. При лечении пневмококковых инфекций важную роль играют антипневмококковые фторхинолоны (левофлоксацин, спарфлоксацин и др.), которые не имеют полной перекрестной резистентности.

- Из антибиотиков других групп при лечении пневмококковых инфекций применяются: ко-тримоксазол, левомицетин, тетрациклин. Однако роль перечисленных препаратов в последние годы резко снижается из-за нарастания устойчивости к ним и меньшей клинической эффективностью по сравнению с препаратами других групп.

- Ванкомицин, рифампицин применяются при лечении тяжелых пневмококковых инфекций.

По всем методическим вопросам, возникшим при работе с дисками, просим

обращаться по телефону/ факсу: (812) 327-55-81, 320-71-38.