# Научно-исследовательский центр фармакотерапии (НИЦФ)

# Набор дисков для определения                                                                                чувствительности пневмококков и стрептококков группы "viridans" - возбудителей тяжелых инфекций (сепсис, менингит) к противомикробным                 лекарственным средствам

# (№ 011219)

Критерии интерпретации результатов определения антибиотикочувствительности: пограничные значения диаметров зон задержки роста.

| № п/п | Наименование дисков с препаратами | Содержание препарата в диске, мкг | Среда* | Диаметры зон для культур, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Устой- чивых | Промежу- точных | Чувстви- тельных |
| 1 | Оксациллин | 1 | 1 | - | - | ≥20 |
| 2 | Клиндамицин | 2 | 1 | ≤15 | 16 - 18 | ≥19 |
| 3 | Левофлоксацин | 5 | 1 | ≤13 | 14 - 16 | ≥17 |
| 4 | Ванкомицин | 30 | 1 | - | - | ≥17 |
| 5 | Рифампицин | 5 | 1 | ≤16 | 17 - 18 | ≥19 |
| 6 | Левомицетин | 30 | 1 | ≤20 | - | ≥21 |

Примечание.
*Используемая среда:
1 - на среде Мюллера-Хинтон, обогащенной 5% дефибринированной бараньей кровью согласно "Методические указания по определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам", МУК 4.2.1890-04 Минздрава России, 2004 г.

Комментарии (согласно "Методические указания по определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам", МУК 4.2.1980-04 Минздрава России, 2004 г.):

- Оксациллин. Бета-лактамные антибиотики являются препаратами выбора для терапии пневмококковых инфекций. Однако определение чувствительности к бета-лактамным антибиотикам (пенициллину, аминопенициллинам, цефалоспоринам и карбапенемам) невозможно с помощью диско-диффузионого метода. Поэтому определение чувствительности пневмококков к этим препаратам проводят методом скрининга с использованием дисков с оксациллином. Это позволяет разделить исследуемые микроорганизмы на группу чувствительных штаммов и группу, в которую входит часть чувствительных, а также умеренно-резистентных и резистентных штаммов пневмококков. Для второй группы необходимо определение МПК к пенициллину и другим бета-лактамным антибиотикам методом разведений в бульоне или с помощью Е-теста.

- Из антибиотиков других групп при лечении тяжелых пневмококковых инфекций применяются: ванкомицин, левофлоксацин, левомицетин, рифампицин.

- У штаммов стрептококков группы "viridans", выделенных из стерильных в норме локусов организма, необходимо, в первую очередь, исследовать чувствительность к пенициллину. Однако воспроизводимые результаты могут быть получены только при использовании метода серийных разведений. Диско-диффузионный метод для этой цели не пригоден. Определенный интерес может представлять изучение чувствительности к клиндамицину и левомицетину. Однако клиническое значение получаемых при этом данных не определено.

По всем методическим вопросам, возникшим при работе с дисками, просим

обращаться по телефону/ факсу: (812) 327-55-81, 320-71-38.