# Научно-исследовательский центр фармакотерапии (НИЦФ)

# Набор дисков для определения чувствительности                                                                            грибов к противомикробным лекарственным средствам

# (№ 011223)

Диски с нистатином, амфотерицином В и клотримазолом предназначены для определения чувствительности  к ним дрожжеподобных грибов рода Кандида.

Диски подлежат хранению в плотно закрытых флаконах, в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше +4С. Не допускается извлечение дисков увлажненным пинцетом. Поскольку диски с противогрибными препаратами применительно к бактериям не являются самостерилизующимися, необходимо бранши пинцета перед извлечением диска провести над пламенем горелки и остудить.

При соблюдении перечисленных правил срок хранения дисков 12 месяцев.

Для определения чувствительности дрожжеподобных грибов рода

Кандида к нистатину, амфотерицину В и клотримазолу готовят взвесь

24 – 48 часовой культуры гриба в изотоническом растворе хлорида натрия

по оптическому стандарту мутности 5 ЕД(без пересчета на размер клетки

гриба). Готовую взвесь разводят изотоническим раствором хлорида натрия

в 10 раз.

Около 3-4 мл взвеси выливают на поверхность мясо-пептонного агара в чашке Петри (для дисков с клотримазолом может быть использована агризованная среда Сабуро) и покачиванием чашки равномерно распределяют взвесь по всей поверхности питательной среды. Избыток взвеси сливают. Чашки подсушивают при комнатной температуре около 40 минут. Накладывают диски на равном расстоянии друг от друга. Далее чашки Петри помещают на 2 часа в холодильник при температуре до +10С. после чего их переносят в термостат  и инкубируют при +25-27С в течение 24 часов. В случае плохого роста культуры инкубацию можно продлить до 48 часов.

Учет результатов по диаметру подавления роста культуры:

Амфотерицин В:

до 14 мм – устойчива, более 14 мм – чувствительна

Нистатин:

до  18 мм – устойчива, более 18 мм – чувствительна

Клотримазол:

до  12 мм – устойчива, более 12 мм – чувствительна

Вниманию микробиологов!

По всем методическим вопросам, возникшим при работе с дисками, просим обращаться по телефону/факсу:

(812) 327-55-81, 320-71-38.