Научно-исследовательский центр фармакотерапии (НИЦФ)

Набор индикаторных дисков для ветеринарных лабораторий

# (№ 011225)

В настоящий набор включены диски с противомикробными лекарственными средствами, которые применяют по широкому кругу показаний с целью профилактики и лечения распространенных заболеваний различных групп животных (см. Ветеринарные препараты в России. Справочник. М. «Сельхозиздат». 2000. Авторы-составители И.Ф. Клёнова, Н.А. Ярёменко).

1.Данный набор дисков пригоден для определения чувствительности всех видов аэробных и факультативно-анаэробных бактерий, дающих «газон» в течение 24 часов.

2.Набор включает диски с 10 противомикробными препаратами, которые являются наиболее значимыми для лечения инфекций (т.е. препаратами первого ряда). Чувствительность к другим антибиотикам и химиотерапевтическим средствам целесообразно определять при наличии показаний.

3.С использованием дисков чувствительность возбудителей к противомикробным препаратам должна определяться на среде АГВ или среде Мюллера-Хинтон.

4.Другие среды, в т.ч. селективные, дифференциально-диагностические, для определения чувствительности бактерий с применением дисков не пригодны.

5.Интерпретация значений диаметров зон задержки роста при определении чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам на среде АГВ.

| Противомикробные препараты в диске | Диаметр зон (мм) для культур |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Устойчивых | Промежуточных | Чувствительных |
| Бензилпенициллин для стафилококков | 28 | - | 29 |
| Бензилпенициллин для энтерококков | 14 | - | 15 |
| Ампициллин для грамотрицательных бактерий | 13 | 14-16 | 17 |
| Ампициллин для энтерококков | 16 | - | 17 |
| Неомицин | 12 | 13-16 | 17 |
| Стрептомицин для энтеробактерий | 12 | 13-15 | 16 |
| Канамицин | 14 | 15-18 | 19 |
| Левомицетин | 15 | 16-18 | 19 |
| Полимиксин | 11 | 12-14 | 15 |
| Тетрациклин | 14 | 15-17 | 18 |
| Энрофлоксацин | 17 | 18-21 | 22 |
| Тилозин | 13 | 14-20 | 21 |

По всем методическим вопросам, возникшим при работе с дисками, просим обращаться по телефону/ факсу: (812) 327-55-81, 320-71-38.